一、概述

UYB 2100系列电容液位变送器，适用于工业生产过程中各种贮槽、容器中导电、非导电液位、界面的连续测量。被测液体可以是水，酸、碱、盐的水溶液或各种液态油类（汽油需防爆）及某些有机溶剂。导电液体的导电率应不低于10-3 S/m ，非导电液体的导电率应不大于10-9 S/m 。

仪表输出 0～10mA.DC或4～20mA.DC标准直流电流信号，供给显示、多点巡检、记录、控制、调节等仪表或PLC、DCS、FCS系统，以实现对液位的显示、自动记录和调节。

适用于冶金、化工、环保、电站、造纸、制药、印染、食品、市政等行业的液位、油水界面、泡沫界面的连续监测。本仪表不适用于粘度大于125mm2/s的粘滞介质的液位测量。

二、主要技术指标

|  | 测量范围 |  | 刚性传感器：0～3m（可定制更长） 缆式传感器：0～100米 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测量精度 |  | ±1.5％F·S |
|  | 输出信号 |  | 4～20 mA（RL ≤500Ω） |
|  | 介质温度 |  | -70～200℃ |
|  | 介质压力 |  | ≤2.5MPa |
|  | 介质导电率 |  | 导电介质：≥10-3 s/m 非导电介质：≤10-9 s/m |
|  | 使用环境条件 |  | 温度：-30～60℃ 湿度：≤85% 供电：24V.DC±5％ |
|  | 外壳防护等级 |  | IP65 |

三、测量原理

本仪表的传感器基于电容原理。见图一。

导电介质             非导电介质               图一

测量导电介质：

把一根带有绝缘套管的金属棒插入装有导电介质的金属容器中，在金属棒和容器壁间形成电容。其液位变化量ΔH与电容变化量ΔC的关系如下：

ΔC=5εH9LnD2/D1−C0

式中： C0   为容器液体放空时，金属棒对容器壁的初始电容

ε  绝缘套管的相对介电常数

H   液位高度

D2  绝缘套管的直径

D1  金属棒的直径

测量非导电介质：

ΔC=5ε−1H9LnD2/D1把一根同轴金属棒（两根直径不等的金属管相互绝缘固定），插入装有非导电介质的容器中，同轴金属棒即为一电容。其液位变化量ΔH与电容变化量ΔC的关系如下：

式中： ε   非导电介质的相对介电常数

H   液位高度

D2  外管的内径

D1  内管的外径

当被测介质液位变化时，传感器电容量发生相应变化，电容量的变化ΔC通过转换电路转换成与液位成比例的标准直流电流信号。

四、传感器说明

1、缆式：适用于各种导电水溶液的液位测量。如开口容器、小口容器、深井、狭缝等场合。传感器为缆式电容线。

2、杆式：适用于粘度不大、不易结垢的酸、碱、盐的水溶液等导电介质的液位测量。如开口或有压容器。探杆为不锈钢外覆聚四氟乙烯材料，耐强腐和耐高温。

3、筒式：适用于粘度不大的非导电介质的液位测量。如开口或有压容器。探杆内外电极采用不锈钢管。

4、绝缘筒式：适用于测量各种对不锈钢无腐蚀作用的导电、非导电、半导电介质的液位。内电极为不锈钢外覆聚四氟乙烯材料，外电极为不锈钢。

5、双杆式：适用于强腐蚀性介质，要求介质的电导率≥10－3 S/m。两根探杆均为不锈钢外覆聚四氟乙烯材料。

6、裸杆式：适用于非导电介质，如粉、料、粒。探杆为不锈钢。

五、 UYB 2100型 外形结构、安装尺寸与接线

UYB 2100型供电电压为24V.DC±10％，输出4～20mA标准直流电流信号。旋开仪表外壳，内有四个接线端子，上面两接线端子为电源输入，两根输出信号线按图示正负接上下面二端子即可。配接显示表时，显示表应串接在此信号回路中。

接线电缆由密封进线孔进入仪表，电缆线连接完毕，应将密封旋钮旋紧，以达到最好密封效果。

注：现场接线时，请在断电状态下。上排端子一定注意绝缘，请勿与外壳及下排端子有电联接。

六、仪表的调整

本仪表出厂前都进行过校准、检验，但各种现场环境的初始电容都不一样，如不进行现场调整，可能会引起一定偏差。因此，仪表安装就绪后，必须进行调整。

注：缆式电容自代接地,无需另加接地线。

仪表的调整如下：（仪表应通电预热30分钟。）

- 现场液位可任意控制时，先使液位刚好触及仪表传感器，调节调零电位器，使仪表输出为4mA，再使液位到量程满点，调节调满电位器，使仪表输出20mA。

- 现场液位不便于任意控制时，只需调节调零电位器，使指示值与实际液位一致即可。切不可调节调满电位器。

七、选型表

|  | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 两线制一体化式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 输出信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 4～20mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 RS485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | T 特殊要求 （直接注明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 显示方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 无显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 指针式表头显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 LED数码管显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 LCD液晶显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传感器结构形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L 缆式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G1导电介质杆式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G2非导电介质杆式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T1 导电介质筒式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T2 非导电介质筒式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S1导电介质双杆式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S2非导电介质双杆式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F 法兰安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L 螺纹安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z 支架安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T 特殊要求 （提供图纸或协商） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 常温型 （0～80℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 高温型 （80～200℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 低温型 （-70～0℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围 （mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装长度 （mm） |  |  |  |  |  |  |
| UYB21 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l= |  |  |  |  | L= |  |  |  |  |